附表                                             太阳镜样品检测及评价结果

| 样品名称 | 球镜度 |  | 散光度 |  | 棱镜度 |  | 可见光谱 透射比（%） |  | 紫外光谱透射比（%） |  |  |  | 透射比 均匀性（%） |  | 475nm~650nm波段透射比（%） |  | 相对视觉衰减因子Q |  |  |  |  |  |  |  | 综合评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 紫外A波段 |  | 紫外B波段 |  |  |  |  |  | 红色≥0.80 |  | 黄色≥0.60 |  | 蓝色≥0.60 |  | 绿色≥0.60 |  |  |
|  | R | L | R | L | R | L | R | L | R | L | R | L | R | L | R | L | R | L | R | L | R | L | R | L |  |
| 帕莎太阳镜 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 14.2 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 2.1 | 14.6 | 14.7 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.87 | 1.09 | 1.09 | 1.24 | 1.24 | ★★★ ★★ |
| MOLSION（陌森）太阳镜MS | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 8.4 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 3.3 | 8.9 | 9.7 | 1.02 | 1.01 | 0.94 | 0.94 | 1.04 | 1.03 | 1.23 | 1.20 | ★★★ ★★ |
| SEROVA（施洛华）太阳镜 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 11.7 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 3.5 | 11.8 | 11.7 | 1.00 | 1.00 | 0.93 | 0.93 | 1.06 | 1.06 | 1.28 | 1.29 | ★★★ ★★ |
| COOLESHA酷e夏太阳镜 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 10.5 | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 3.8 | 10.6 | 10.8 | 1.08 | 1.08 | 1.02 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.13 | 1.13 | ★★★ ★★ |
| 舒马赫太阳镜 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 10.2 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 2.7 | 10.3 | 11.4 | 0.93 | 0.94 | 0.92 | 0.91 | 1.07 | 1.06 | 1.14 | 1.17 | ★★★ ★★ |
| 浪特梦太阳镜 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 12.5 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 2.4 | 12.9 | 13.3 | 1.08 | 1.08 | 0.98 | 0.98 | 1.03 | 1.03 | 1.14 | 1.13 | ★★★ ★★ |
| Helen Keller（海伦凯勒）太阳镜 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 9.2 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 3.4 | 9.3 | 9.2 | 0.98 | 0.97 | 0.93 | 0.92 | 1.06 | 1.07 | 1.14 | 1.14 | ★★★ ★★ |
| 娥帛（EBO）太阳镜 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 10.9 | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 4.3 | 13.6 | 17.7 | 1.32 | 1.23 | 1.11 | 1.09 | 0.92 | 0.93 | 1.06 | 0.99 | ★★★ ★★ |
| 派丽蒙太阳镜 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 9.2 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 4.9 | 14.2 | 8.3 | 1.22 | 1.28 | 0.96 | 0.96 | 1.01 | 1.01 | 1.53 | 1.64 | ★★★ ★★ |
| 茜茜遮阳镜 | -0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 10.2 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 3.8 | 10.9 | 14.4 | 1.13 | 1.06 | 0.97 | 0.97 | 1.01 | 1.02 | 1.22 | 1.17 | ★★★ ★★ |
| HORIEN（海俪恩）太阳镜 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.03 | 11.4 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 2.5 | 11.5 | 12.7 | 1.09 | 1.08 | 0.99 | 0.99 | 1.01 | 1.01 | 1.13 | 1.13 | ★★★ ★★ |
| BOLON（暴龙）太阳镜BL | 0.00 | -0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 9.4 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 3.2 | 9.6 | 9.5 | 0.99 | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 1.05 | 1.05 | 1.08 | 1.08 | ★★★ ★★ |
| 古狮太阳镜 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 8.2 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 3.8 | 8.6 | 8.6 | 1.05 | 1.04 | 0.96 | 0.95 | 1.04 | 1.04 | 1.22 | 1.22 | ★★★ ★★ |
| babala太阳镜 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 11.6 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 3.3 | 11.2 | 12.3 | 1.07 | 1.06 | 0.96 | 0.96 | 1.02 | 1.02 | 1.20 | 1.18 | ★★★ ★★ |
| 保加丽太阳镜 | -0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 18.2 | 18.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 5.0 | 14.3 | 15.5 | 1.22 | 1.03 | 0.97 | 0.96 | 1.00 | 1.02 | 1.40 | 1.15 | ★★★★☆ |
| 凯迪拉克太阳镜 | 0.01 | -0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 12.4 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 3.3 | 17.7 | 18.2 | 0.98 | 0.98 | 0.91 | 0.92 | 1.07 | 1.07 | 1.19 | 1.18 | ★★★★☆ |
| Mandt（曼迪）太阳镜 | -0.03 | -0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 8.4 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 4.7 | 8.3 | 16.3 | 1.12 | 1.03 | 0.95 | 0.96 | 1.02 | 1.02 | 1.33 | 1.14 | ★★★★☆ |
| one&one偏振太阳镜 | -0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 8.1 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 5.1 | 8.9 | 8.4 | 1.07 | 1.07 | 0.96 | 0.96 | 1.04 | 1.04 | 1.16 | 1.17 | ★★★★☆ |
| 丹狼太阳镜 | -0.04 | -0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 12.7 | 15.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 4.1 | 13.6 | 15.8 | 1.10 | 1.03 | 0.96 | 0.96 | 1.02 | 1.02 | 1.20 | 1.15 | ★★★★☆ |
| JEEP太阳镜 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 8.8 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 4.5 | 8.6 | 8.9 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 1.06 | 1.06 | 1.09 | 1.08 | ★★★★☆ |

注： “★”表示一星、“☆”表示半星，“★”/“☆”越多结果越好，同星级产品排名不分先后。