上海市市场监管局发布电艾灸产品监督抽查情况

针对消费者投诉、举报集中及质量问题较多的产品，近期，上海市市场监管局集中组织力量对闵行、浦东2个区和天猫、京东、i百联、盒马4家网络平台30家企业销售的31个品牌40批次电艾灸仪产品进行了监督抽查。经检测，有2批次不合格，不合格检出率为5%。检测项目涉及分类、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、瞬态过电压、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、爬电距离、电气间隙和固体绝缘等20项。本次抽查不合格项目是标志和说明、发热2项。

一是标志和说明不合格，有2批次。如上海靖键贸易有限公司在盒马销售的标称由武汉艾修堂生物科技有限公司生产(或供货)的“”牌电热垫（热敷包）/电加热艾灸艾草藏青盐包H1(型号规格: 220V 105W SYT6.5×2.8，生产日期/批号：2024-11-07)，使用说明书中的标识指示和使用方法与样品实际操作时显示的内容不一致，与国家强制性标准要求不符。该项目不合格，会造成使用者的误操作，发生触电等伤害事故。

二是发热不合格，有1批次。上海靖键贸易有限公司在盒马销售的标称由蕲春艾修堂蕲艾制品有限公司生产(或供货)的“”牌热敷坐垫/陈艾绒电加热艾草坐垫(型号规格: 220V 6OW AP-C1Pro，生产日期/批号：2024-12-16)，表面温升实测>60k（标准要求≤60k），与国家强制性标准要求不符。该项目不合格，可能导致使用过程中出现过热现象，存在烫伤的安全隐患。

根据抽查结果，市场监管部门已责令相关经营者立即停止销售不合格产品，对库存产品、在售产品进行全面清理，按照相关法律法规要求主动采取措施，保护消费者合法权益，并对生产、销售不合格产品的经营者移送所在地市场监管部门依法调查处理。同时，上海市场监管部门提醒消费者在选购电艾灸仪产品时，应注意以下几点：

一、应确保艾灸仪具备基本的艾灸功能，如恒温加热、定时控制等。考虑是否需要附加功能，如智能温控、自动关机、多档位调节等，以满足不同使用场景和个人偏好。

二、应了解产品是否具备过热保护、防漏电等安全特性，以保障使用过程中的安全。优选采用阻燃、耐高温、易清洁的材质制成的艾灸仪。关注产品的制造工艺是否精细，无锐边、毛刺等问题，以确保使用舒适度和耐用性。

三、应选择操作界面友好、易于上手的艾灸仪，特别是对于中老年人群，操作的便捷性尤为重要。确保产品附有清晰明了的使用说明书，便于用户理解和操作。